## Slide 2
第五章 辐射防护法规与标准
§3. 剂量限制
2 放射工作条件的剂量特征
甲种工作条件:年照射有效剂量有可能超过15mSv;
乙种工作条件:年照射有效剂量有可能达到5~15mSv;
丙种工作条件:年照射有效剂量很少超过5mSv.
3 对受照剂量的控制原则(除剂量限值外还应遵守的原则)
(1)一般情况下，连续3个月内一次或多次接受的总剂量当量不得超过年剂量限值的一半。
(2)对从事放射工作的育龄妇女所受照射应严格按均匀月剂量率加以控制。

## Slide 3
(3) 从事放射工作的孕妇、授乳妇及16~18岁的实习人员，不应在年有效剂量当量可能超过15mSv的甲种工作条件下工作，不得接受事先计划的特殊照射。
(4) 对事先计划的特殊照射，其有效剂量当量一次不得大于100mSv，一生中不得大于250mSv，并要满足个人剂量限值要求。
(5)对应急照射，一般控制在一次全身照射不超过100mSv ，一生中不得大于250mSv，并要满足个人剂量限值要求。
(6)未满16岁者，不得参与放射工作。
3 对受照剂量的控制原则(除剂量限值外还应遵守的原则)

## Slide 4
第五章 辐射防护法规与标准
§3. 剂量限制
4. 放射防护的推定限值
放射物污染表面的导出限值
导出限值是指为了放射防护的实际需要,根据适合于某情况的一定模式由基本限值推导出来的限值.
污染表面 | α放射物质 | β放射物质
手、皮肤、内衣、工作袜 工作服、手套、工作鞋 设备、地面、墙壁 | 3.17×10-2 3.17×10-1 3.17 | 3.17×10-1 3.17 3.17×10
表7 表面污染导出限值(Bq/cm2)

## Slide 5
第五章 辐射防护法规与标准
§3. 剂量限制
5. 辐射防护体系中的干预水平
辐射的实践指有准备的操作和在控制下使用放射线的活动。干预是指为降低因事故或误用放射源而产生的剂量或为缓减剂量的后果所采取的行动。只有预期补救行动带来的好处多于损害时,才诉诸干预.
拟议中的干预应当在遵从防护基本原则的基础上充分衡量干预本身带来的危害及代价，包括社会代价是否值得。

## Slide 6
第五章 辐射防护法规与标准
§4. 医疗照射的防护标准
一、医疗照射的指导水平
在医疗实践中有时做同样的X线检查，病人接受剂量可相差2个数量级或更大. 比如介入治疗同一种疾病，熟练操作者可大大缩短病人接受照射的时间。由于剂量限值不完全适用医疗照射（医疗照射只能用正当化和最优化判断）因此IBSS提出使用医疗照射指导水平。

## Slide 7
医用辐射防护标准体系
放射防护与安全基本标准
医用辐射
防护标准
基础通用
放
射
学
核
医
学
放射肿瘤学
子体系
子体系
其他
屏蔽
培训
术语
质量保证 质量控制
电离辐射剂量学
受检者与患者的防护
设备生产、安装与使用

## Slide 8
Ｘ射线检查类型
检查部位
投照方式或方向
指导水平
Ｘ射线照相检查
入射面每次检查的吸收剂量(mGy)
腰 椎
AP
10
LAT
30
LSJ
40
腹部静脉和胆囊造影
AP
10
骨 盆
AP
10
髋关节
AP
10
胸
AP
0.4
LAT
1.5
胸 椎
AP
7.0
LAT
20
牙 科
牙周
7
头 颅
AP
5
PA
5
LAT
3
Ｘ射线透视检查
操作方式
入射面吸收剂量率(mGy/min)
正常
25
高水平
100
计算机断层检查
多扫描平均吸收剂量(mGy)
头 部
50
腰 椎
35
腹 部
25
乳房Ｘ射线照相
头尾扫射
每次头尾扫射的乳腺平均剂量
无滤线栅
１
有滤线栅
３
表1 对典型成人患者放射学诊断操作指导水平

## Slide 9
医 用 辐 射 防 护 标 准 的 内 涵 与 作 用
放 射 学
医
用
辐
射
防
护
标
准
周围环境的防护
减少公众照射
受检者与患者所受医疗照射的防护
医学放射工作人员职业照射的防护
医用辐射设备产品的放射防护性能
医用辐射设备工作场所的防护设施
医用辐射设备
的防护安全操作
核 医 学
放射治疗

## Slide 10
新基本标准关于医疗照射控制的框架
实践的
正当性
防护的
最优化
剂量约束
医
疗
照
射
的
控
制
详 细 要 求
责 任 正当性 最优化
剂量约束 防范事故
指 导 水 平
实 在
照 射
潜 在
照 射
实 践
防护体系
干 预
防护体系
国 家 辐 射 防 护 基 础 结 构
一般要求
主 要 要 求

## Slide 11
第五章 辐射防护法规与标准
§4. 医疗照射的防护标准
诊断防护标准
治疗防护标准
医用治疗X线机卫生防护标准
医用治疗X线机卫生防护规则
医用治疗X线机卫生防护管理
技术要求
检验方法
验收规则
防护设施
操作规则
管理办法
医用诊断X线机产品防护标准
医用诊断X线防护设施标准
医用诊断X线防护操作要求